| ZAŁĄCZNIK Nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń i oprogramowania do ucyfrowienia aparatu rentgenowskiego typu Bucky Diagnost FS nr 880-1839 wraz z instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu |
| --- |
| L.p. | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej min. 12 bitów | Tak. Podać |  |
| 4 | Skanowanie wszystkich formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | TAK |  |
| 5 | Przepustowość dla kaset 35x43cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm co najmniej 50 płyt/godz. | Tak. Podać |  |
| 6 | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm | Tak. Podać wszystkie rodzaje i formaty |  |
| 7 | Skanowanie płyt formatu 18x24cm i 24x30 (do zastosowań ogólnodiagnostycznych) z rozdzielczością 20 pikseli/mm do specjalnych zastosowań np. badania reumatologiczne | TAK |  |
| 8 | Inne parametry skanera: - powierzchnię zabudowy - masę urządzenia - zasilanie - zakres temperatur pracy - zakres wilgotności powietrza - głośność urządzenia, max., stand-by | Podać |  |
| 9 | Skaner (czytnik) zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak. Załączyć |  |
| II | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak. Podać |  |
| 4 | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm – 3 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | TAK |  |
| 5 | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30 cm – 3 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów 1 reumatologiczna | TAK |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę | TAK |  |
| 8 | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |
| III | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów– 1 szt. |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Procesor INTEL CORE 2 DUO 3 GHz / 4 MB RAM HDD 2X500 GB NAGRYWARKA DVD KLAWIATURA , MYSZ , Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR | TAK. Podać |  |
| 4 | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist | TAK |  |
| 5 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK |  |
| 6 | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | TAK |  |
| 7 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: Imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak. Podać kryteria wyszukiwania |  |
| 8 | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  |
| 9 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, , kolimację prostokatną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, kompozycja wydruków | TAK |  |
| 10 | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | TAK |  |
| 12 | Marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań - Kaseta zidentyfikowana - Obraz wydrukowany - Obraz zarchiwizowany - Badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | TAK |  |
| 14 | Generowanie histogramu dla danego zdjęcia | TAK |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 | Oprogramowanie do monitorowania wielkości dawki wyświetlające wskaźnik odchylenia dawki danej ekspozycji od wartości średniej | TAK |  |
| 19 | Generowanie raportu dotyczącego wielkości dawek | TAK |  |
| 20 | Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie zdjęciami odrzuconymi – możliwość wyboru przyczyny odrzucenia, edytowalna lista przyczyn | TAK |  |
| 21 | Generowanie raportu dotyczącego zdjęć odrzuconych | TAK |  |
| 22 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  |
| 23 | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące wieloskalarną automatyczną obróbkę obrazu (przykładowe nazwy handlowe pakietu u producentów - Fuji: MFP, Kodak: EPV, Konica: HP, Agfa: Musica) | TAK. Podać typ zaoferowanego oprogramowania oraz opisać |  |
| 24 |  |  |  |
| 26 | Wyświetlanie i wyszukiwanie listy pacjentów do wykonania oraz przypisanych do nich badań (DICOM Modality Worklist) z polskimi znakami diakrytycznymi (np. ą, ź, ć itp.) | TAK |  |
| 27 | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy i klawiaturę i mysz | TAK |  |
| 28 | Monitor LCD kolorowy dotykowy, min. 20”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 300 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175 st. | TAK |  |
| 29 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  |
| 30 | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie. Co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie. | TAK |  |
| 31 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK |  |
| 32 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
| 33 | Oprogramowanie CR i stanowisko identyfikacji kaset zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK, Załączyć |  |
| IV | Stacja diagnostyczna dedykowana do badań RTG (hardware) – 1 szt. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Komputer stacji, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy INTEL CORE 2 DUO 3 GHz, 8 GB RAM, 1 TB HDD, DVD/CD RW, karta sieciowa 100 Mb/s, 2 porty USB, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny WIN XP | tak, podać parametry |  |
| 4 | Monitor diagnostyczny 2 sztuki, - czarno-biały, pionowy, LCD - rozdzielczość co najmniej 2 megapiksele - jasność co najmniej 300 cd/m2 - kontrast co najmniej 700:1 - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm) - monitor i karta graficzna tego samego producenta - przedni panel zabezpieczający ekran - wbudowany czujnik do kalibracji | tak, podać parametry |  |
| 5 | Trzeci kolorowy monitor LCD 20” do wyświetlania danych demograficznych pacjenta oraz opisów badań w systemie RIS jak również kolorowych obrazów USG (min. parametry monitora: rozdzielczość 1280x1024, jasność 300cd/m2, kontrast 700:1) | tak, podać parametry |  |
| 6 | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy LCD podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i jednej myszy | tak |  |
| 7 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | tak |  |
| V | Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznych Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej było zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa wg przepisów ustawy o wyrobach medycznych |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 |  | tak |  |
| 4 |  | tak |  |
| 5 | Licencja na użytkowanie oprogramowania stacji opisowej ogólnodiagnostycznej –1szt. | tak |  |
| 6 |  | tak |  |
| 7 |  | tak |  |
| 8 |  | tak |  |
| 9 | Język interfejsu użytkownika – min. język polski | tak, wymienić |  |
| 10 | Dostęp z poziomu aplikacji do systemu pomocy w języku wybranego interfejsu użytkownika | tak |  |
| 11 | System pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (ąęśćńłóżź): - imię i nazwisko pacjenta | tak |  |
| 12 | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | tak |  |
| 13 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | tak |  |
| 14 | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | tak |  |
| 15 |  | tak |  |
| 16 | Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | tak |  |
| 17 | Hierarchizacja ważności obrazów, min. możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | tak |  |
| 18 | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej, kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetla obraz na monitorze diagnostycznym. | tak |  |
| 19 | Funkcjonalność przełączania się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami | tak |  |
| 20 | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania. | tak |  |
| 21 | Przeglądarka animacji o min. funkcjonalności: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji | tak |  |
| 22 | Funkcja kolimacji obrazu badania | tak |  |
| 23 | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu) - zapisywanie powiększenia obrazu - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) | tak |  |
| 24 | Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię | tak |  |
| 25 | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | tak |  |
| 26 | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | tak |  |
| 27 | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | tak |  |
| 28 | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | tak |  |
| 29 | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG Import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu | tak |  |
| 30 | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania | tak |  |
| 31 | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | tak |  |
| 32 | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, wyświetlenie - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu) - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania | tak |  |
| 33 | Pomiar kątów | tak |  |
| 34 | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | tak |  |
| 35 | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | tak |  |
| 36 | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | tak |  |
| 37 | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami; kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | tak |  |
| 38 | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie min. koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania - długość obwodu regionu zainteresowania - powierzchnia regionu zainteresowania - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania) | tak |  |
| 39 | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika | tak |  |
| 40 | Funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° w lewo lub w prawo | tak |  |
| 41 | Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt | tak |  |
| 42 | Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz - wybrana seria badania - całe badanie | tak |  |
| 43 | Funkcja wyświetlania w różnym układzie obrazów na pojedynczym ekranie | tak |  |
| 44 | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min.: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania - wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie | tak |  |

| VI | Serwis, gwarancja, szkolenia |
| --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia minimum 18 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas dokonywania naprawy przekraczającej maksymalnie 3 dni. | TAK podać |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji wykonanie nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych w ilości co najmniej jeden przeglądu co sześć miesięcy. | TAK. Podać ilość przeglądów |  |
| 3 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane jest, aby reakcja serwisowa nastąpiła w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii oraz usunięcie awarii nie później niż 72 godzin od chwili jej zgłoszenia. | Podać |  |
| 4 | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce. | Podać |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy ofercie, w formie elektronicznej na CD | TAK |  |
| 6 | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie pisemnej oraz elektronicznej na CD – przy dostawie | TAK |  |
| 7 | Instrukcja techniczna w formie elektronicznej na CD przy dostawie | TAK |  |
| 8 | Skrócona instrukcja użytkownika w ilości do uzgodnienia przy dostawie systemu | TAK |  |
| 9 | Szkolenia | TAK |  |
|  | Ilość użytkowników do przeszkolenia:  Technik rtg – 4 osoby  Lekarz rtg – 1 osoba |  |  |
|  | administrator systemu – 1 osób |  |  |
| 10 | Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu - max. 3 dni roboczych (po 6 godz.) | TAK |  |
| 11 | Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania po 1 miesiącu od instalacji - max. 1dzień roboczy (6 godz.) | TAK |  |
| 12 | Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania w wybranym terminie przez Zamawiającego – max. 1dzień roboczy (6 godz.) | TAK |  |
| 13 | Podstawowe szkolenie techniczne obejmujące dostarczony sprzęt | TAK |  |
| 14 | Wszystkie szkolenia odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z użytkownikiem systemu | TAK |  |
| 15 | Zdalne serwisowanie systemu. Wraz z systemem należy dostarczyć urządzenie umożliwiające taki serwis, np. router itp. Urządzenie to musi gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla danych Użytkownika. | TAK. Podać stosowane metody zapewnienia bezpieczeństwa |  |
| 16 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE. | TAK |  |

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................