Bydgoszcz, dnia  23  lipca 2009 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

MEDYCYNY PRACY

ul. Karłowicza 26

85-092 BYDGOSZCZ

PN/UCYFR/1//2009

Do Wykonawców,

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i oprogramowania do ucyfrowienia aparatu rentgenowskiego Bucky Diagnost FS nr 880-1839 wraz z instalacja i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu, ogłoszonego w BZP pod nr 244294-2009.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 655 z późn. zm.) niniejszym przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

II. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści typowe/standardowe kasety z płytami obrazowymi 35x35 cm oraz 35x43 cm w miejsce nietypowych 30x40 cm? Kasety umożliwią wykonanie wszystkich wymaganych projekcji.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK

Pytanie nr 2:

III. Pkt. 12. Czy Zamawiający odstąpi od wymagania: „Marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)” posiada go jedynie produkt firmy Agfa. Wnosimy o modyfikację dotychczasowego zapisu na nowy o brzmieniu: „Marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) lub inne rozwiązanie pozwalające na powrót obrazu do stanu wyjściowego i ustalenie pozycji oryginalnego obrazu”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK

Pytanie nr 3:

III. Pkt. 13. „Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań” jest rozwiązaniem charakterystycznym dla firmy Agfa. Każda firma oferująca sprzęt do ucyfrowienia ma indywidualne rozwiązania nie wpływające na jakość obrazów i pracy na systemie, a zapis takich parametrów utrudnia uczciwą konkurencję. Zwracamy się o rezygnację z tego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

TAK

Pytanie nr 4:

III. Pkt. 14 i 15. Czy Zamawiający dopuści stację technika bez możliwości pomiaru kątów, różnicy długości, skoliozy oraz histogram – są to funkcje wykorzystywane przez lekarzy, nie techników i jako takie występują na stacji diagnostycznej?.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

TAK

Pytanie nr 5:

III. Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów bez lupy oraz kalibracji liniowej i kołowej, które są narzędziem wykorzystywanymi przez lekarzy diagnozujących zdjęcia a nie techników oceniających jedynie prawidłowość i jakość wykonanych zdjęć rtg?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

TAK

Pytanie nr 6:

III. Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów bez monitorowania wielkości dawki lub bez możliwości porównywania średniej dawki ekspozycji – możemy zaoferować podłączenie systemu DAP informującego o każdorazowej dawce otrzymywanej przez pacjenta. Jest to wymóg stawiany jedynie pacjentom pediatrycznym i onkologicznym (zapis dawki w karcie pacjenta) bez wymogu porównywania otrzymanych dawek. Jest to jednocześnie funkcja zdecydowanie podnosząca koszty systemu a nie wymagana prawem.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

TAK

Pytanie nr 7:

IV. Pkt. 4. Czy Zamawiający wskazując parametry monitorów diagnostycznych, które są najważniejszym ogniwem w procesie stawiania diagnozy miał na myśli możliwie najwyższe (obecnie już standardowo wymagane w podobnych przetargach i zamówieniach systemów cyfrowych) m.in. : kontrast 850:1, jasność 1200 cd/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

TAK

Pytanie nr 8:

IV. Pkt. 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by monitor i karta graficzna monitorów diagnostycznych pochodziła od tego samego producenta, jest dwóch uznanych producentów kart graficznych do monitorów diagnostycznych, które są wykorzystywane przez  wszystkich pozostałych oferentów w/w monitorów ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

TAK

Pytanie nr 9:

V. Pkt.9 -  Język interfejsu użytkownika – min. język polski.

Czy zamawiający dopuszcza  interface obrazkowy wraz z pomocą kontekstową w języku polskim ?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

NIE

Pytanie nr 10

V. Pkt.11 - System pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (ąęśćńłóżź): - imię i nazwisko pacjenta, - opis badania wykonany w systemie RIS.

Czy zamawiający dopuszcza  wyszukiwanie bez funkcji ( opis badania w systemie RIS )?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

NIE

Pytanie nr 11:

V. Pkt.16 - Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego.

Czy zamawiający dopuszcza tą funkcje bez możliwości tworzenia własnych makr?

Wyświetlanie listy badań tylko dzisiejsze, tylko wczorajsze, tylko badania z danego urządzenia jest zdefiniowane przez producenta

Odpowiedź na pytanie nr 11:

TAK

Pytanie nr 12:

V. Pkt.18 -  Obrazy zaznaczone w badaniu jako „istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej, kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetlać obraz na monitorze diagnostycznym.

Czy zamawiający dopuszcza brak tej funkcji w oprogramowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

TAK

Pytanie nr 13:

V. Pkt.19 - Funkcjonalność przełączania się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum

poniższych metod:- obraz po obrazie ,- tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami.

Czy zamawiający tą funkcje bez punktu „tylko pomiędzy zaznaczonymi istotnymi obrazami”.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

TAK

Pytanie nr 14:

V. Pkt.20 -  Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania.

Czy zamawiający dopuszcza brak tej funkcji w oprogramowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

TAK

Pytanie nr 15:

V. Pkt.21 -  Przeglądarka animacji o min. funkcjonalności:

- ustawienia prędkości animacji,

- ustawienie przeglądania animacji w pętli,

- zmiana kierunku animacji,

- ustawienie zakresu obrazów do animacji.

Czy zamawiający dopuszcza tą funkcje bez punktu „ustawienie zakresu obrazów do animacji”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

TAK

Pytanie nr 16:

V. Pkt.24 -  Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię. Czy zamawiający dopuszcza brak tej funkcji w oprogramowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

TAK

Pytanie nr 17:

V. Pkt.26 -  Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika.

Czy zamawiający dopuszcza brak tej funkcji w oprogramowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

TAK

Pytanie nr 18:

V. Pkt.31 -  Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii. Czy zamawiający dopuszcza brak tej funkcji w oprogramowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

TAK

Pytanie nr 19:

V. Pkt.32 -  Funkcja powiększania obrazu, min.:

- powiększanie stopniowe,

- powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, wyświetlenie,

- powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu),

- powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania.

Czy zamawiający dopuszcza tą funkcje bez punktu „ powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania ”?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

TAK

Pytanie nr 20:

V. Pkt.38 - Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie min. koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami:

- liczba pikseli w regionie zainteresowania,

- długość obwodu regionu zainteresowania,

- powierzchnia regionu zainteresowania,

- średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania,

- odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i  minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania).

Czy zamawiający dopuszcza tą funkcje tylko dla obszaru zainteresowania:  elipsa wraz z informacjami - Średnia wartość piksele w regionie - Odchylenie standardowej wartości piksela - Powierzchnia regionu zainteresowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

TAK

Pytanie nr 21:

V. Pkt.39 - Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika. Czy zamawiający dopuszcza brak tej funkcji w oprogramowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

TAK

Pytanie nr 22:

V. Pkt.41- Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt. Czy zamawiający dopuszcza brak tej funkcji w oprogramowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr22:

TAK

Pytanie nr 23:

V. Pkt.42 - Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania –jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń oraz inwersji obrazu, min. zakres:

- wybrany obraz

- wybrana seria badania

- całe badanie.

Czy zamawiający dopuszcza brak tej funkcji w oprogramowaniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

TAK

Proszę o uwzględnienie informacji podanych w odpowiedzi na zapytanie podczas  opracowywania oferty, które są wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR

lek. med. Stanisław Adamczak